## Arkusz1
2022/2.1.1/CHLK/02 Zał. nr 1 do zapytania ofertowego
Lp | Protezy przełykowo - żąłodkowe | ilość/ szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Model
1 | Proteza samorozprężalna przełykowa wykonana z nitinolu; w całości powlekana silikonem; środkowa część posiada w dwóch miejscach dodatkową powłokę silikonową w celu minimalizacji owrzodzeń i zapobieżeniu zaginania światła protezy oraz lepszemu dopasowaniu do anatomii; do terapii po rękawowej resekcji żołądka oraz przy leczeniu zwężeń przełyku i/lub przetok tchawiczo-przełykowych, spowodowanych guzami złośliwymi; zaokrąglona część dystalna zapobiega przerastaniu; długość całkowita protezy 180mm, 210mm, oraz 240 mm do wyboru zamawiającego; średnica protezy 36-26-34; długość aplikatora 90cm; średnica aplikatora 8mm/24Fr; 2 lasso; 16 złotych znaczników radiologicznych; 1 sztuka w opakowaniu. | 5
2 | Prowadnica jednorazowego użytku, sredniaca min. 0,035'' długość robocza 4500 mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na róznych dł. Końcówki dystalnej; 50mm-70mm zielony znaczik, 80mm-90mm znacznik spiralny; 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy do końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody zółciowe; 1 szt. w opakowaniu | 5
3 | Jednorazowe szczypce chwytające (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchowe; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 7,2 mm; maksymalna średnica części wyprowadzonej do kanału endoskopu 2,6 mm; długość narzedzia 1745mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 szt. w opakowaniu | 5
|  | RAZEM |  |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx | xxx