2022/2.1.1/BLOK/A.Z/01

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Aparat do wykonywania operacji w niedokrwieniu - 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

Rok produkcji:……………..

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | wymagania | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat/zacisk do wykonywania operacji : |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, nie powystawowy. | TAK |  |
| 2 | Możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek z niezależnymi ustawieniami ciśnienia i czasu zabiegu | TAK |  |
| 3 | Automatyczne ustalenie minimalnego ciśnienia okluzji przy pomocy czujnika zewnętrznego, podłączanego do pacjenta (LOP) | TAK |  |
| 4 | Awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji do 6 godzin | TAK |  |
| 5 | Wewnętrzny, wizualny i głosowy, elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji | TAK |  |
| 6 | Kolorowy ekran dotykowy 8,4" | TAK |  |
| 7 | Wyświetlanie zadanej i bieżącej wartości ciśnienia na jednym wyświetlaczu | TAK |  |
| 8 | Dwa niezależne kanały : pomiar ciśnienia i insuflacji | TAK |  |
| 9 | Możliwość operacji w bloku Biera | TAK |  |
| 10 | Możliwość zastosowania sterylnych, jednorazowych opasek wskazanych np. w przypadku nosicieli HIV, HCV | TAK |  |
| 11 | Autodiagnostyka podczas włączania | TAK |  |
| 12 | Zakres ciśnienia w opaskach 50-600 mmHg w przyrostach co 1 mmHg | TAK |  |
| 13 | Waga maksymalna 7,5 kg +/-0,2 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 14 | Przewód sieciowy | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| 15 | Mankiet wielorazowy cylindryczny długość: 20cm-107 cm, szerokość: 7cm-10cm, dwa porty, pojedyncza komora - 1 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Mankiet wielorazowy konturowy długość: 30cmx76 cm, szerokość: 15cm, dwa porty, pojedyncza komora - 2 szt. | TAK |  |
| 17 | LOP - czujnik ciśnienia okluzji - 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Przewody ciśnieniowe aparat mankiet , dwa kanały - 2 szt. | TAK |  |
| 19 | Rękawy pod mankiet ciśnieniowy op. 10 szt | TAK |  |