Załącznik nr 2

2022/2.1.1/MON/01

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wartość wymaganA | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przedmiot : Neuromonitoring śródoperacyjny (aparat + przewód do elektrody) Oferowany model: …………………………………………………………………………… Producent: ……………………………………………………………………………………. Rok produkcji:………………………………………………………………………...…………. |  |  |  |
|  | Aparat (monitor) do neuromonitoringu nerwów czaszkowych do zastosowania w chirurgii endokrynologicznej | TAK |  |
|  | Elektrody odbiorcze jak i stymulacyjne podłączane bezpośrednio do monitora | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w 4 kanały robocze | TAK |  |
|  | Oprogramowanie, menu, podpowiedzi w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od 0-25mA i zakresem regulacji częstotliwości impulsów1-30Hz ( skok co 1Hz) do wyboru za pomocą oprogramowania, napięcie 100V. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych procedur według potrzeb użytkownika, zdefiniowane procedury dla poszczególnych specjalności (brak konieczności zmiany ustawień parametrów) | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola impedancji, potwierdzająca integralność elektrod, prezentacja na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Alarm o nieprawidłowym połączniu elektrody lub jej wypięciu – wizualny oraz dźwiękowy | TAK |  |
|  | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie do pamięci wewnętrznej aparatu | TAK |  |
|  | Komentarze w języku polskim odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD 8,4” | TAK |  |
|  | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia prądu stymulacji pokrętłem nawigacyjnym | TAK |  |
|  | Nawigowanie za pomocą pokręteł nawigacyjnych i przycisków bryzgoszczelnych | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja i eliminacja zakłóceń – artefaktów | TAK |  |
|  | Stymulacja sondą stymulacyjną sygnalizowana dźwiękowo (różnorodny dźwięk w przypadku zastymulowania nerwu jak i struktur w których nie znajduje się nerw) | TAK |  |
|  | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora | TAK |  |
|  | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu. | TAK |  |
|  | Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i wartości liczbowych przy wykresach | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | TAK |  |
|  | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku PDF, JPG, DOC | TAK |  |
|  | Zatrzymania widoku całego ekranu – funkcja freeze | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne kodowane kolorami i dźwiękowe o potencjalnym zagrożeniu uszkodzenia nerwu podczas zastosowania elektrody ciągłej | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego dodania numeru pacjenta przy pomocy wbudowanego skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | TAK |  |
|  | Przewód przyłączeniowy do elektrody odbiorczej naklejanej na rurkę intubacyjną czterokanałową, wielorazowy, nieautoklawowalny, dł. 4 m – 1 szt. | TAK |  |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| 27. | Jednorazowa elektroda: 4 kanałowa ( 8 odprowadzeń), Naklejana na rurki intubacyjne w rozm.: 7-9mm, Powierzchnia elektrody 37x37 w komplecie powierzchniowa elektroda neutralna. Opakowanie zbiorcze – 10 sztuk pojedynczo, | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Jednorazowa sonda bipolarna Długość robocza 4,5 cm, Zintegrowany przewód o długości 3m, Opakowanie zbiorcze – 10 sztuk pojedynczo, sterylnie pakowanych sond stymulacyjnych | TAK |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

| Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| neuromonitoring śródoperacyjny wraz z wyposażeniem dodatkowym | 1 kpl. |  |  |  |  |  |